Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie 2

ZESTAW ENDOSKOPOWY

| L.P. | Opis Parametrów | Wymagane wartości graniczne | Wartości, Parametry, Dane techniczne (wypełnia wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ / Model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | W pełni fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, nie powystawowy - rok produkcji co najmniej 2021 | Podać |  | Bez punktacji |
| WIDEOBRONCHOSKOP |
|  | Przetwornik w standardzie CCD Kolor – HDTV 1080p | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK ≥ 2,8 mm Podać | 2,8 mm – 3,0 mm | 2,8-2,9mm – 0 pkt =< 3,0 mm - 10 pkt |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 6,1 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica zewnętrzna części dystalnej max. 5,8 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt obserwacji min. 120 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąty zginania końcówki góra 180o, dół 130o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rotacja sondy lewo/prawo – 120o | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe -4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konektor jednogniazdowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE. | TAK |  | Bez punktacji |
| WIDEOKOLONOSKOP |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość sondy endoskopowej max. 12,8 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kanał roboczy max. 3,7 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 170o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora min. 4 szt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej max.1680 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konektor jednogniazdowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Endoskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Endoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE. | TAK |  | Bez punktacji |
| WIDEOGASTROSKOP HD |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 140° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z systemem rejestracji multimediów i raportowania ENDOBASE |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mycia w myjniach ETD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gastroskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gastroskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gastroskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE. | TAK |  | Bez punktacji |

| PROCESOR OBRAZU |
| --- |
|  | Standard obrazowania: 1080p | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia / wejścia sygnału min. : DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia sygnału min. HD-SDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączony USB Stick | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzy tryby przesłony automatycznej min. : auto, maksymalny, średni. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ZOOM min. od x 1,2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min. 2, na klawiaturze – min. 4. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF, CF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE. | TAK |  | Bez punktacji |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa Ksenon 300W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapasowa żarówka o mocy 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 8 stopni od pozycji 0 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pompa insuflacyjna 4 poziomy (0-1-2-3 ) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF, CF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  | Bez punktacji |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY MEDYCZNY |
|  | Zasilanie centralne wózka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek wyposażony fabrycznie w transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt |
|  | Wózek wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę z uchwytem i ramię do montażu monitora kompatybilne z monitorem, które umożliwia ułożenie monitora także poza obrysem wózka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wieszak na dwa endoskopy montowany na wózku z lewej lub prawej strony. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na butlę do ssaka endoskopowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik uniwersalny zamontowany na wózku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pólka na insuflator CO2 zamontowany na wózku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na butlę CO2 zamontowany na wózku | TAK |  | Bez punktacji |
| MONITOR MEDYCZNY |
|  | Przekątna ekranu min.: 31,5 ” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlenie: LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość: min. 3840 × 2160 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jasność min. : 450 cd/m | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt widzenia min. : 178° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrast min. : 1000:1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia sygnału 4K min. : 12G-SDI ×2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia sygnału 2K min. : 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia sygnału 2K min. : 3G-SDI ×1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany zasilacz monitora | TAK |  | Bez punktacji |
| POMPA WODNA WATER JET |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez posiadane modele procesorów wideo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s. ciągłej pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | TAK |  | Bez punktacji |
| SSAK ENDOSKOPOWY |
|  | Butla uniwersalna do wkładów min.2 litry, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wkład jednorazowy – 30 sztuk | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nominalna moc ssania – min 93 kPa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny przepływ powietrza – min 50l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | TAK |  | Bez punktacji |
| INSUFLATOR CO2 |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z posiadanym i oferowanym źródłem światła oraz z posiadanymi i oferowanymi endoskopami bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi endoskopami CFi GIF i oferowanymi endoskopami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne ciśnienie 45 kPa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230V IEC: C14 | TAK |  | Bez punktacji |
| Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów,– zgodny z wymogami NFZ | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Test Szczelności trwający przez cały proces. Charakterystyka ciśnienia procesu: -na początku procesu 285 mbar, -w trakcie procesu 150 mbar -zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kondensator oparów środków chemicznych wbudowany fabrycznie wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie wewnątrz myjni lampę UV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna samo dezynfekcja myjni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zewnętrzny system zmiękczania wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Myjnia przystosowana do pracy z posiadanymi endoskopami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD wbudowane na stałe w endoskopy oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje działania. System zawiera identyfikację personelu, aparatu i myjni, generujący wydruk potwierdzający prawidłowość przeprowadzonego procesu. System kompatybilny z posiadanymi myjniami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwa współpraca z systemem ENDOBASE przez wysyłanie raportów do archiwizowania badań endoskopowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 90°C (-0 K/+5 K) dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883 | TAK |  | Bez punktacji |

| DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM |
| --- |
|  | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka argonowa do diatermii elektrochirugicznej z butlą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran dotykowy, kolorowy Sterownik nożny bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koagulacja monopolarna do 120 W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koagulacja bipolarna do 120 W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sygnal dzwiękowy o róźnych częstośliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |