11

Załącznik nr 2
Wymagania i parametry techniczne
1. Zamawiający  wymaga by oferowany pojazd  był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji max 2022r.
Samochód  nowy, rok produkcji  (podać) - ….............................................................
2. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu przed wykonaniem adaptacji: ……………………………………………………………………………………
	L.p.
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (proszę wpisać)


	I.
	POJAZD BAZOWY NADWOZIE
	

	1. 
	Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony
	

	2. 
	Minimalna długość całkowita pojazdu do 5 400 mm
	

	3. 
	Minimalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2600 mm
	

	4. 
	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki
	

	5. 
	Kolor nadwozia żółty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
	

	6. 
	Kabina kierowcy trzyosobowa
	

	7. 
	Klimatyzacja kabiny kierowcy 
	

	II.
	SILNIK  I UKŁAD JEZDNY
	

	8. 
	Turbodiesel o pojemności max. 2200
	

	9. 
	Spełniający wymagania normy Euro Vid
	

	10. 
	Moc silnika min. 140 KM
	

	11. 
	Skrzynia biegów manualna
	

	12. 
	Alternator zapewniający odpowiednią moc.
	

	13. 
	Napęd na koła przednie 
	

	14. 
	Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym)
	

	15. 
	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania
	

	16. 
	Wspomaganie układu hamulcowego
	

	17. 
	System rozdziału siły hamowania
	

	18. 
	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
	

	19. 
	Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę
	

	20. 
	Rozmiar felg min. 15 cali, opony letnie
	

	III
	WYMAGANIA DODATKOWE
	

	21. 
	Przedział medyczny ma być wyposażony w: 

- urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa

- gaśnicę


	

	22. 
	Radio w kabinie kierowcy
	

	23. 
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
	

	24. 
	Opony zimowe 4szt.
	

	25. 
	Wymagany okres gwarancji  na pojazd  i  wyposażenie minimum 24 miesiące
	

	26. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe
	


Wymagania w zakresie  adaptacji na ambulans sanitarny 

AMBULANS TYPU P ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1789

	WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY KARETKI

	1. 
	NADWOZIE
	· częściowe przeszklenie przedziału medycznego - szyba w drzwiach bocznych przesuwnych, szyby w drzwiach tylnych, 

· kolor nadwozia żółty,

	2. 
	OGRZEWANIE WENTYLACJA

KLIMATYZACJA
	· Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, powietrzne z nadmuchem ciepłego powietrza w przedziale medycznym,

· nagrzewnica włączona w obieg cieczy chłodzącej silnika z wylotami ciepłego powietrza w przedziale medycznym, z regulacją temperatury termostatem,

· wentylacja nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb (850m3/h),

· termowentylator zasilany z sieci 230V po podłączeniu do sieci zewnętrznej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, i przeciwporażeniowym z termostatem,

· rozbudowa fabrycznej klimatyzacji pojazdu o parownik w przedziale medycznym z odrębną regulacją temperatury i siły nawiewu,

	3. 
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA


	· instalacja 230V, dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (Eco-Plug, 3kW), posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo- prądowe;

· układ prostowniczy automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu 230V (Adampol 25A) ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatorów,

· układ spinający pozwalający na ładowanie akumulatora dodatkowego w czasie jazdy (przekaźnik Victron Energy),

· cztery gniazda 12V poboru prądu , umiejscowione na  ścianie lewej, w tym jedno dla dużego poboru mocy (np. inkubator -20A), przewód elektryczny o odpowiednio dużym przekroju,

· tablica przełączników oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, 

· przewody elektryczne, złącza i gniazda o odpowiedniej grubości z zapasem zabezpieczającym przed przegrzaniem i odpowiednio izolowane oraz zabezpieczone przed skutkami wibracji, zanieczyszczenia oraz zalania,

· lampy świateł roboczych (po dwa na obu bokach oraz z tyłu pojazdu) do oświetlenia miejsca akcji światłem rozproszonym z tyłu, włączane i wyłączane z przedziału medycznego oraz z kabiny kierowcy,

	4. 
	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
	· urządzenie nagłaśniające z możliwością podawania komunikatów głosem z głośnikiem w atrapie przedniej pojazdu,

	5. 
	OZNAKOWANIE POJAZDU
	· Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.01.2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
· belka LED ze światłem w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu

· belka LED ze światłem w kolorze niebieskim, zamontowana w tylnej części dachu pojazdu

· dwie lampy LED pulsacyjne ze światłem w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości, pasa przedniego,

· lampy LED niebieskie, pulsacyjne na błotnikach przednich pojazdu, 

· oznakowanie folią wysokiej jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego,

· oznaczenie typu karetki na bokach i z tyłu pojazdu, 

· okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą, 

· napis AMBULANS z tyłu oraz lustrzany z przodu pojazdu w kolorze czerwonym,

· znak „gwiazda życia”, w kolorze niebieskim na bokach, z tyłu,

· pasy niebieski i czerwony z folii odblaskowej wokół nadwozia wzdłuż linii podziału,  

	6. 
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	· silne oświetlenie LED, bezcieniowe zamontowane w suficie przedziału medycznego, (6 listew +4 lampy)

· 2 lampy LED, ze światłem punktowym, regulowanym  zamontowane w suficie przedziału medycznego, nad wezgłowiem noszy,

	7. 
	INSTALACJA TLENOWA
	· centralna instalacja tlenowa w z dwoma punktami poboru typu AGA – punkty zamontowane na ścianie lewej, 

· instalacja tlenowa zakończona szybkozłączami typu AGA, 

· przewody tlenowe wzmocnione, ścianka wewnętrzna przewodu posiada własności antystatyczne,

· nawilżacz,
· reduktor tlenowy z szybkozłączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej

	8. 
	ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
	· oddzielenie przedziału medycznego ścianą umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym i kierowcą,

· wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy noszy głównych, pokryta materiałem antypoślizgowym o bardzo dużej trwałości, podciągnięta na boki do wysokości 6 cm, co umożliwia zmywanie przedziału medycznego bez ryzyka zalania elementów zabudowy ścian bocznych, 

· pokrycie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi (idealnie gładkie, nieporowate powierzchnie), w kolorze białym, o bardzo dużej trwałości na uszkodzenia mechaniczne i zmianę barwy,

· izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego,

· wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż dodatkowego sprzętu medycznego (defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej i innych) w dowolnym, wskazanym przez nabywcę miejscu,

· na ścianach bocznych zestaw szafek i półek, na lewej ścianie  schowek na ortopedię, szafka na butle tlenowe, pomiędzy zabudową meblową a ścianą działową miejsce na deskę ortopedyczną,

· na ścianie działowej siedzenie u wezgłowia noszy, składane, obrotowe, z pasem trzypunktowym, 

· uchwyty boczne ułatwiające wsiadanie do przedziału medycznego,

· wszystkie szafki wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające niekontrolowane otwarcie w czasie jazdy, wykonane z niepalnej płyty z tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi,

· miejsce na walizki przy ścianie działowej z natychmiastowym dostępem,

· dodatkowa gaśnica,

· młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym i kabinie kierowcy,

· kosz na odpady o pojemności 5l, 

· szafka w suficie z uchwytami do płynów infuzyjnych 2x0,5l,

· uchwyt centralny dla zespołu ratowniczego w suficie przedziału medycznego,

· fotel obrotowy w przedziale medycznym przy prawej ścianie, pokryty łatwo zmywalną tapicerką ze zintegrowanym zagłówkiem, wyposażony w trzypunktowy, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. 

	9. 
	PODSTAWA NOSZY 
	· podstawa pod nosze STEM Mec mechaniczna, z przechyłami, wysuwem na zewnątrz

	10. 
	ŁĄCZNOĄĆ RADIOWA
	· Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; 
Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; 

Wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach: 

- zakres częstotliwości 168-170 Mhz 

- impedancja wejścia 50 Ohm 

- współczynnik fali stojącej 1,6 

· Uchwyty do mocowania (stacji dokującej i drukarki) – elementów systemu SWD PRM wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną i antenową do miejsca mocowania tabletu i drukarki
· Uchwyt lub kieszeń pod radiotelefon Motorola
· Instalacja zasilająca oraz antenowa pod GPS Teltonic model FNC 640 w kabinie kierowcy


Wyposażenie ambulansu
	1
	Nosze główne , podstawa noszy głównych


	2
	Defibrylator transportowy szt 1


	3
	respirator transportowy szt. 1


	4
	Pompa infuzyjna szt 1



	5
	krzesełko kardiologiczne transportowe płozowe    szt 1


	6
	deska ortopedyczna  szt 1


	7
	deska podbierakowa  szt 1


	8
	Materac próżniowy  szt 1


	9
	Plecak ratowniczy  szt 1


	10
	 Przenośny ssak elektryczny. szt. 1



	11
	 Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. szt. 1


	Nosze główne

	
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1
	Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji  max. 2022
	

	2
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	

	3
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	

	4
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
	

	5
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
	

	6
	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
	

	7
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej
	

	8
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne.
	

	9
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	

	10
	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką.
	

	11
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
	

	12
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	

	13
	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.
	

	14
	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
	

	15
	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
	

	16
	Waga noszy max. 23 kg (podać)
	

	17
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy
	

	19
	Możliwość mycia ciśnieniowego.
	

	20
	Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg
	

	  Transporter noszy głównych

	1
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	

	2
	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
	

	3
	Regulacja wysokości w min 7 poziomach.
	

	4
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	

	5
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
	

	6
	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	

	7
	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
	

	8
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe)
	

	9
	4 główne uchwyty transportera
	

	10
	Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni
	

	11
	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
	

	12
	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
	

	13
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
	

	14
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	

	15
	Możliwość mycia ciśnieniowego.
	

	16
	Max obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg.
	

	17
	Waga transportera  max 28 kg.

Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg  przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie
	

	18
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie
	

	19
	Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, certyfikaty, folder – załączyć do oferty.
	


Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym   

Producent /Firma :                                                          Typ aparatu: 
Kraj pochodzenia :

                                         Rok produkcji (fabrycznie nowy):  
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	Oferowana wartość

(tak/nie, opis)

	[image: image1.wmf] 


	Defibrylator
	

	Zasilanie
	

	1. 
	bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V  50 Hz +/- 10%
	

	2. 
	średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz.
	 

	3. 
	ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400
	

	4. 
	możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% 
	

	Funkcje / cechy
	

	5. 
	urządzenie przenośne 
	

	6. 
	ciężar  monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : EKG 
	

	7. 
	ilość kanałów ekg: min. 12
	

	8. 
	interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta
	

	9. 
	Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym  odprowadzeniu ekg
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : SpO2 
Pomiar saturacji krwi tętniczej
	

	10. 
	zakres pomiaru min. 50 -100%
	

	11. 
	czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec  
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : NIBP 
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	

	12. 
	zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg
	

	13. 
	tryb ręczny i automatyczny
	

	14. 
	metoda pomiaru : oscylometryczna
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : EtCO2 
 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym
	

	15. 
	zakres pomiaru EtCO2 : min 1 – 99 mm 
	

	16. 
	zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min.
	

	17. 
	Pomiar temperatury zewnętrznej ciała
	

	Defibrylacja
	

	23.
	łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci
	

	24.
	elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl.
	

	25.
	defibrylacja ręczna
	

	26.
	defibrylacja półautomatyczna AED
	

	27.
	zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J 
	

	28.
	ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23
	 

	29.
	dwufazowa fala defibrylacji 
	

	30.
	kardiowersja
	

	Stymulacja przezskórna serca
	

	31.
	tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna
	

	32.
	zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min.
	 

	33.
	zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących  min. 10 -180 mA
	

	Ekran
	

	34.
	przekątna ekranu min. 8 cala
	

	35.
	Kolorowy LCD TFT
	

	36.
	Funkcja  – dobrej widoczności w dużym oświetleniu 


	

	Reanimacja krążeniowo – oddechowa
	

	37.
	Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani)
	

	Alarmy
	

	38.
	alarmy wszystkich monitorowanych funkcji
	

	Drukarka
	

	39.
	szerokość papieru min. 90 mm
	 

	40.
	ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3
	

	41.
	prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek)
	

	Inne wymagania
	

	42.
	możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu

pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji
	

	43.
	Możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych ekg przez internet  do Systemu Lifenet używanego przez Szpital 
	

	44.
	 Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania 
	

	45.
	Odporność na wilgoć i kurz  nie mniejsza niż IP44 
	

	46.
	Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce lub na ścianie oddziału
	

	47.
	Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne
	


RESPIRATOR TRANSPORTOWY
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry wymagane
	Parametry oferowane 

	1
	Podać markę, model, załączyć folder 
	

	2
	Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu
	

	3
	Urządzenie wyposażone w torbę ochronną która zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji.
	

	4
	Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.
	

	5
	Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA ,  kieszeni na akcesoria, maski , przewodu pacjenta.
	

	6
	Możliwość zasilania respiratora transportowego AC 230V i DC 12V
	

	7
	Tryby wentylacji:   IPPV, A/C, A/C+Sigh, SIMV, SPONT, CPAP,Ręczny, PCV
	

	8
	Działanie: 

zakres temperatur,
0 C do +40 C

Wilgotność
15% ~ 95%

Ciśnienie powietrza
70 kPa ~ 110 kPa

Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz 5,7 cala 

Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli
	

	9
	Zakres ciśnienia roboczego
2,7 do 6,0 barów

Wymagany dopływ gazu


Standardowe zasilanie gazem:


-Ciśnienie zasilania
Co najmniej 2,7 bara

-Rysowany przepływ
Co najmniej 70 l/min tlenu (ATPD)

Optymalne zaopatrzenie w gaz:


-Ciśnienie zasilania
Co najmniej 4,5 bara

-Rysowany przepływ
Co najmniej 100 l/min tlenu (ATPD)

Opór zaworu pacjenta


Wdechowe
<6 mbar, gdy przepływ wynosi 30, 60 l/min

Wydechowy
<6 mbar, gdy przepływ wynosi 30,60 l/min

Awaryjne doprowadzenie powietrza
<6 mbar, gdy przepływ wynosi 15-30 l/min

Przy ciśnieniu dopływu powietrza 4 bar i

Stosunek czasu oddechu  Regulacja w zakresie od 9: 1 do 1: 9
	


POMPA INFUZYJNA JEDNO STRZYKAWKOWA
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Urządzenie fabrycznie nowe. Marka, model, rok produkcji.
	

	Możliwość zamontowania strzykawek o różnych objętościach 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml.
	

	Proste programowanie i łatwa obsługa. Szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. Możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji
	

	Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawek
	

	Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) Możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży.
	

	Rozbudowany system alarmów:

-końca podaży zaprogramowanej objętości

-podana zaprogramowana objętość

-przepływ za mały / za duży

-okluzja

-rozładowania akumulatora

-zanik zasilania sieciowego

-pompa uszkodzona
	

	Biblioteka leków
	

	Zasilanie akumulatorowe 
	

	Możliwość ładowania 230/12V.

W zestawie przewód zasilający 230V i 12V
	

	Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie 
	

	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące
	

	Możliwość wykonywania napraw oraz przeglądów przez jednostkę sprzedającą u Zamawiającego
	

	Certyfikat CE
	

	Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty
	


KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE PŁOZOWE
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Parametry oferowane

	Podać markę i model

	

	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
	

	System płozowy do transportu pacjenta po schodach
	

	Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia
	

	Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze
	

	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.
	

	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach.
	

	4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°.
	

	Uchylne rączki tylne.
	

	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach.
	

	Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°.   
	

	Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm.
	

	Stabilizator głowy pacjenta.
	

	Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm.
	

	Min. 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym.
	

	Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg.
	

	Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.
	

	Możliwość mycia ciśnieniowego
	

	Udźwig min. 227 kg.
	

	Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie.
	

	Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie
	


DESKA ORTOPEDYCZNA
	 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Parametry oferowane

	 Podać markę i model

	

	Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy; 

-Ciężar deski max 10 kg. 
-Nośność deski powyżej 150 kg 
-Wymiary deski: długość min. 183 cm, szerokość min. 45 cm 
-Odległość uchwytów deski od podłoża min. 2,5 cm 
-Dodatnia pływalność deski.
	

	4 sztuki kompletnych pasów do stabilizacji pacjenta mocowanych obrotowo
	

	Wezgłowie wykonane z materiałów zmywalnych odporne na środki dezynfekcyjne z możliwością mocowania do deski ortopedycznej gwarantujące stabilne położenie
	

	Zestaw klocków (poduszek) z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego
	

	Odległość uchwytów noszy od podłoża gwarantujące bezpieczny chwyt bez konieczności przechylania deski
	

	Możliwość użycia w rezonansie magnetycznym i tomografie komputerowym
	


Deska podbierakowa
Specjalna konstrukcja noszy pozwala na ich rozpięcie i podłożenie pod pacjenta bez konieczności podnoszenia go, przekładania czy obracania.

Wklęsła powierzchnia minimalizuje ruchy pacjenta podczas transportu, a tym samym zmniejsza ryzyko dodatkowych urazów.

Do użytku podczas akcji ratowniczych w katastrofach masowych. 

Wykonane z aluminium.

Odporne na kontakt z szorstkim podłożem.

Wyposażone w trzy regulowane pasy z łatwym do obsługi zapięciem.

Regulowana długość (166-200cm) pozwala na dopasowanie do wzrostu pacjenta.

Materac próżniowy

Materac próżniowy z pompką wielokrotnego użytku do unieruchomienia uszkodzonej części ciała lub tułowiu poszkodowanegow pożądanej pozycji. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (TPU), które wypełniono specjalnym granulatem

Cała konstrukcja jest bardzo lekka i poręczna w transporcie, złożony materac niezajmuje wiele miejsca. Materac próżniowy z pompką posiada aż 8 wygodnych uchwytów, które ułatwiają transport pacjenta.Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa, produkt posiada pasy bezpieczeństwa uniemożliwiające usunięcie się transportowanej

osoby. Bardzo istotnym faktem jest to, że materac jest w pełni przenikalny dla promieni X.

Parametry techniczne

wymiary rozłożonego materaca: 204 x 104 x 7cm cm

wymiary złożonego materaca: 95 x 60 x 28 cm

ciężar samego materaca: 6 kg

dopuszczalny udźwig: 160 kg

Plecak ratowniczy
	Parametry wymagane

	Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód),

	Wymiary zewnętrzne wys. 55, szer. 55 gł. 33 (cm) (+/- 10%)

	Wykonany z poliestru, o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i wodoodporność do 3000 mm słupa wody

	Możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku

	Min 6 kieszeni zewnętrznych

	Objętość min 81l, waga pustego plecaka bez elementów dodatkowych max 4 kg

	Gramatura min 246 g/m2materiału zewnętrznego plecaka

	Konstrukcja zewnętrzna plecaka

	Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym  okalającym trzy krawędzi boczne plecaka. 

	Możliwość swobodnego otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia min 180°

	Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty 

	Na przedniej górnej kieszeni umieszczony odblaskowy trójkąt ostrzegawczym

	Na przedniej dolnej kieszeni umieszczony pas w kolorze fluoroscencyjnym

	Na przedniej dolnej kieszeni umieszczony odblaskowy pas z logiem producenta 

	Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości min A4

	Min 2 uchwyty w kolorze fluoroscencyjnym żółtym do przenoszenia plecaka w ręku umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze fluorescencyjnym żółtym

	Min 3 kieszenie na krawędziach bocznych:min 2 małe o wymiarach 160x100 mm +/- 5% umożliwiające przechowywanie np. ciśnieniomierza, stetoskopu, glukometru itp.,min 1 duża o wymiarach 440x100 mm +/- 5% z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za pomocą ścianki grodzącej 

	Wzdłuż bocznych krawędzi i bocznych kieszeniach umieszczony pas odblaskowy

	Profilowane szelki o szerokości min 70 min +/- 2 mm w najszerszym miejscu, z pasem odblaskowym 

	Konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka

	Tylna wyściółka z umieszczonym odblaskowym trójkątem ostrzegawczym z logiem producenta plecaka

	Spód plecaka odporny na ścieranie, wodoodporny, wyposażony w nóżki stabilizujące i dystansujące plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego

	Konstrukcja wewnętrzna plecaka

	Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN, z wszytymi rzepami do montażu szaszetek wewnętrznych

	Wzdłuż 2 wewnętrznych krawędzi umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca, umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego

	System umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki różnej wielkości 

	Przezroczyste odpinane saszetki do komory wewnętrznej – min 9 sztuk.

	Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m. in. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp

	Ampularium, o pojemności min 120 ampułek


Ssak elektryczny przenośny

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Ssak elektryczny  akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka
	Podać markę i model

	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	

	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka
	

	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
	

	Przepływ 26 l/min +/- 4 l/min
	

	Słój na jednorazowe pojemniki o  pojemność 1,0 l 
	

	Manometr podciśnienia ssania
	

	Płynnie regulowana siła ssania  w zakresie 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru
	

	Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka
	

	Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC
	

	Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC
	

	Ciężar kompletnego ssaka ok 5,3kg
	

	Czas pracy 45 min
	

	Żywotność akumulatora 400 cykliw przeciągu 3 lat
	

	Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min
	

	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka
	

	Ochrona IP34
	



