Trzcianka 11.02.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania nr 01/ZP/25

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań wraz z dzierżawą analizatorów

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ , pkt  3. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.25, zadanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 3, Wymagane parametry analizatora do gazometrii, zadanie 3

Prosimy o informację czy zamawiający dopuści Analizator do gazometrii o następujących parametrach:

1. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl);  Możliwość rozszerzenia panelu o Kreatyninę i Mocznik.

2. Możliwość wyłączania aparatu powyżej 2 godzin bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności

3. Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych;

4. Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa oraz wbudowana bateria.

5. Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych.

6. Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki pojemnik na ścieki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory (dobowy czas kalibracji max. 30 min); Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni;

7. Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary; Czas potrzebny do uzyskania wyniku max 35 s.

8. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń z kapilary z próbki o objętości 45 µl.

9. Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów;

10. Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych;

11. Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach z możliwością zmiany godziny jej wykonania.

12. Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa.

13. Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną;

14. Możliwość re-instalacji ( wyjęcia i ponownego założenia w tym samym lub zastępczym analizatorze ) wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów przez cały okres ich pracy na pokładzie analizatora;

15. Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora.

16. Instrukcja obsługi w języku polskim

  - Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim;

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 3, Wymagane parametry analizatora do gazometrii, zadanie 3

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwis zdalny, ale udostępnia Wykonawcy własne rozwiązania zdalnego dostępu na potrzeby usług serwisowych.