Lp.	Cechy aparatu	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych / TAK / NIE	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane
1	Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji	Wpisać	Nazwa aparatu................................. / Producent.........................................Typ.................................................... / Model................................................ / Rok produkcji....................................
	PODSTAWOWE PARAMETRY
2	Rejestracja odprowadzeń EKG12 standardowych
3	Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG. / Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci.
4	Wyświetlacz/Ekran LCD, przekątna 7” dotykowy
5	Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
6	Drukowanie w układzie standardowym 1, 3, 6 lub 12 kanałów
7	Drukowanie w układzie Cabrera 3, 6 lub 12 kanałów
8	Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG
9	Zapis automatyczny "do schowka"12 odprowadzeń
10	Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund
11	Zapis wsteczny: przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym
12	Wydruk rytmu: przy badaniu AUTO
13	Zapis badania LONG: do pamięci od 1 minuty do 15 minut
14	Drukarka wbudowana w aparacie - możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej
15	Szerokość papieru 110 - 112 mm
16	Grubość wydruku linii: wybór intensywności wydruku
17	Wydruk z bazy pacjentów, możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie
18	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
1	Język: menu polskie
20	Menu graficzne, wyświetlane na ekranie
21	Ustawienia parametrów przebiegów: prędkość, czułość i intensywność wydruku
22	Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego
23	Pamięć 1000 pacjentów lub 1000 badań
24	Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości
25	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
26	Bateria do 130 badań automatycznych
27	Detekcja częstości akcji serca: tak, automatyczna
28	Pomiar częstości akcji serca (HR)ciągły, prezentacja na wyświetlaczu
29	Praca na otwartym sercu
30	Automatyczna detekcja zespołów QRS
31	Filtr zakłóceń sieciowych50 Hz, 60 Hz
32	Filtr zakłóceń mięśniowych25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
33	Filtr izolinii 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
34	Prezentacja krzywych: układ standardowy lub Cabrera
35	Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału
36	Impulsy Stymulujące wykrywanie i prezentacja
37	Wydruk analizy i interpretacji
38	Wykryte pobudzenia stymulatora serca dźwiękowa sygnalizacja
39	Prezentacja impulsów stymulujących
40	Zabezpieczenie impuls defibrylujący
41	Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
42	Współpraca CARDIOTEKA
43	Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)
44	Wymiary
45	Wózek pod aparat (ruchomy stolik)
	INNE WYMAGANIA
1.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
2.	Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji: min. 2025
3.	Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy
4.	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. / CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. / Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię.
5.	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) / Skrócona instrukcja przy urządzeniu
6.	Serwisowa dokumentacja techniczna w wersji drukowanej lub elektronicznej
7.	Gwarancja obejmująca całe urządzenie wraz z wyposażeniem. Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostawie.
8.	Okres gwarancji min 24 miesiące
9.	Termin dostawy do zamawiającego max 30 dni od podpisania umowy
10.	Paszport techniczny (przy dostawie)

UWAGA!

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.