Lp.	Opis parametrów	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych / TAK / NIE*	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane
1	2	3	4
I	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA
1	Sufitowa lampa operacyjna.
2	Lampa składająca się z jednej kopuły – lampy głównej. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowaną lampę oraz oficjalne materiały informacyjne (broszura) wydane prze producenta tego urządzenia zawierające podstawowe parametry techniczne oraz cechy funkcjonalno-użytkowe.
3	Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PNEN60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”.
4	Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin
5	Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux / Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze.
6	Średnica oświetlanego pola d10 minimum 20 cm. / Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze.
7	Temperatura barwowa światła lampy Tc około 5000 K (+/- 5%) / Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze.
8	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 / Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze.
9	Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy.
10	Średnica kopuły poniżej 65 cm
11	Grubość kopuły poniżej 10 cm
12	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy.
13	Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające wysięgniki oferowanej lampy.
14	Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: / - pionowej osi obrotu, / - poziomej osi obrotu, / - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie.
15	Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134°C. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny.
16	W komplecie po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla kopuły.
17	Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie pośrodku kopuły, w jej osi symetrii. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające położenie uchwytów sterylnych na oferowanych lampach (widok kopuły od spodu).
18	Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane uchwyty obwodowe.
19	Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający: / a) włączenie i wyłączenie lampy, / b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające panel sterowania oferowanej lampy.
20	Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła.
21	Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych).
22	Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.
II	INNE WYMAGANIA
1	Urządzenie fabrycznie nowe.
2	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
3	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. / CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. / Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię.
4	Gwarancja min. 24 miesięcy/-ce liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. / Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostawie.
5	Paszport techniczny (przy dostawie).
6	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim (przy dostawie).

 Uwaga!
1) W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.
2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Montaż lampy sufitowej zabiegowej po stronie Wykonawcy.