Lp.	Opis parametrów	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych / TAK / NIE*	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane
1	2	3	4
I	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA
1	Lampa zabiegowa o podstawie jezdnej.
2	Kopuła lampy zamontowana na wysięgniku. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowaną lampę oraz oficjalne materiały informacyjne (broszury) wydane przez producenta tego urządzenia zawierające podstawowe parametry techniczne oraz cechy funkcjonalno - użytkowe.
3	Kopuła lampy o średnicy min. 30 cm (potwierdzenie w załączonej do oferty broszurze).
4	Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED)
5	Twardość diod min. 50 000 godzin (potwierdzone w załączonej do oferty broszurze).
6	Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej (ilość diod potwierdzona w załączonej do oferty broszurze).
7	Ilość diod nie większa niż 10 szt.
8	Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (+/- 100K) (potwierdzenie wartości parametru Tc w załączonej do oferty broszurze).
9	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 (potwierdzenie wartości parametru Ra w załączonej do oferty broszurze).
10	Maksymalne natężenie światła Ec lampy około 80 000 lux (+/-10%) (wartość Ec potwierdzona w załączonej do oferty broszurze)
11	Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25% do 100% Ec lub większym (potwierdzenie w załączonej do oferty broszurze).
12	Włączenie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie.
13	Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie.
14	Średnica pola d10 lampy min. 17 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej do oferty broszurze).
15	Kopuła lampy wyposażona w uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny.
16	Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kopułę oferowanej lampy zabiegowej z widocznymi uchwytami bocznymi.
17	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. / Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy.
18	Waga lampy nie większa niż 20kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą (informacja o wadze urządzenia w załączonej do oferty broszurze).
19	Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 130 cm. / Do oferty załączony zwymiarowany rysunek przedstawiający oferowaną lampę potwierdzający oferowane wymiary.
20	Kopuła lampy wyposażona w min. 1 przegub umożliwiający pochylanie kopuły. Obrót w przegubie zakresie min. 270°.
II	INNE WYMAGANIA
1	Urządzenie fabrycznie nowe.
2	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
3	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. / CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. / Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię.
4	Gwarancja min. 24 miesięcy/-ce liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. / Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostawie.
5	Paszport techniczny (przy dostawie).
6	Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim (przy dostawie).

 Uwaga!
1) W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE. 2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.