Numer referencyjny postępowania:

05/ZP/25

Trzcianka 01.04.2025 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup i dostawa aparatu EKG – 3 szt., lampy sufitowej zabiegowej i lampy zabiegowej mobilnej”.

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy załącznika nr 3

Ad7 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej 4400K?Jest to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy załącznika nr 3

Ad9 Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji zwartej , jednolitej w kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego wpisanego w koło ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 3:

Dotyczy załącznika nr 3

Ad11 Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasza ma grubość 130mm? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej w SIWZ i nie ma wpływu na użytkowanie i funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 4:

Dotyczy załącznika nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę o następujących parametrach;

1. Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem)

2. Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy

3. Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość

4. Średnica kopuły  28 cm.

Kopuła wyposażona w uchwyt brudny

5. Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)

6. Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu

7. Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej

8. Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED)

9. Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy

10. Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux

11. Wgłębność oświetlenie dla 60% L1+L2  120 cm

12. Współczynnik odwzorowania barw Ra 96

13. Temperatura barwowa: 4.400 K

14. Regulacja natężenia oświetlenia realizowana poprzez uchwyt sterylny w zakresie 50-100%

15. Pobór mocy – 20 W

16. Waga do 35 kg

17. Żywotność źródła światła  60.000 godz.

18. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 5:

Dotyczy załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8’’ z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, o ile pozostałe parametry są zgodne z parametrami wymaganymi.

Treść pytania nr 6:

Dotyczy załącznika nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w pełną wirtualną klawiaturę alfanumeryczną obsługującą polskie znaki oraz wyposażony w przyciski funkcyjne na ekranie aparatu EKG oraz pod nim (wodoodporne). Wirtualna klawiatura nie dość, że w dzisiejszych czasach jest standardem w większości urządzeń (nie tylko medycznych), to dodatkowo nie podlega zużyciu i nie zepsuje się jak fizyczne przyciski oraz ułatwia dezynfekcję urządzenia dzięki większej ilości płaskich powierzchni (brak wystających przycisków).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 7:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturą barwową regulowaną w 5 krokach: 3500-4000-4500-5000-5500K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 8:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą o średnicy 70,8 cm, co zapewni większą bezcieniowość urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 9:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze światłem endoskopowym, regulowanym w zakresie 5-10% całkowitego natężenia światła, co zapewnia optymalne oświetlenie otoczenia podczas zabiegów małoinwazyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 10:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze znakiem CE, potwierdzonym deklaracją zgodności producenta? Certyfikat CE nie jest wymagany przez ustawodawcę dla wyrobów medycznych klasy pierwszej.

Odpowiedź: Tak

Treść pytania nr 11:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze zgłoszeniem do rejestru Wyrobów Medycznych, co jest warunkiem wystarczającym dla wyrobów medycznych klasy pierwszej.

Odpowiedź: Tak

Treść pytania nr 12:

Część nr 2 lampa sufitowa zabiegowa wraz z montażem

dotyczy punktu 9

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o konstrukcji jednorodnej, bez podziałów na wyodrębnione segmenty o kształcie trójramiennej gwiazdy, przez co przepływ nawiewu laminarnego nie jest zakłócony?

Lampy nie posiadają kształtu o zamkniętej bryle co może powodować turbulencje w przepływie powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Treść pytania nr 13:

Część nr 2 lampa sufitowa zabiegowa wraz z montażem

dotyczy punktu 21

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwe jest obniżenie natężenia światła do wartości 48 000 lux? Oferowana wartość różni się minimalnie od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 14:

Część nr 2 lampa sufitowa zabiegowa wraz z montażem

dotyczy punktu 22

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną wyposażoną w funkcję oświetlenia otoczenia (tzw. tryb endo) o natężeniu światła wynoszącym 5% maksymalnego natężenia światła, czyli 8000 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 15:

Część nr 3 lampa zabiegowa mobilna

dotyczy punktu 7

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, która wyposażona jest w 3 moduły światła – w sumie 45 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 16:

Część nr 3 lampa zabiegowa mobilna

dotyczy punktu 8

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, zapewniającą białe światło o neutralnej barwie, w której temperatura barwowa lampy wynosi 4300K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 17:

Część nr 3 lampa zabiegowa mobilna

dotyczy punktu 10

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której maksymalne natężenie światła wynosi 100 000 lux? Oferowana lampa ma możliwość regulacji natężenia światła w zakresie: 30 000 – 100 000 lux.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 18:

Część nr 3 lampa zabiegowa mobilna

dotyczy punktu 11

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której regulacja natężenia światła odbywa się w 5 krokach w zakresie 30-100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 19:

Część nr 3 lampa zabiegowa mobilna

dotyczy punktu 12

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której włączenie lampy oraz regulacja natężenia światła realizowane są za pomocą wygodnego panelu sterowania umieszczonego na kopule lampy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 20:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach?

Lampa składająca się z jednej kopuły – lampy głównej.

Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości 60 000 godzin

Maksymalne natężenie światła lampy głównej: 160 000 lux

Średnica oświetlanego pola d10 minimum 205 mm.

Temperatura barwowa (±5%) – 4500, 5000 K

Współczynnik odwzorowania kolorów Ra (CRI) – 96

Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie.

Średnica czaszy – 40 cm

Grubość czaszy – 123 mm

Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka i jednorodna

Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy

Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach

Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych

Uchwyt sterylny umieszczony centralnie pośrodku kopuły

Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w uchwyt (brudny) dookoła czaszy

Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umieszczony przy przegubie czaszy umożliwiający:

-włączenie i wyłączenie lampy,

-elektroniczną regulację natężenia światła lampy,

-zmianę temperatury barwowej

-światło endoskopowe

Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła.

Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 32 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych a w trybie endoskopowym 9000 – 25000 lux).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Treść pytania nr 21:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na termin realizacji montażu do 10 tygodni z uwagi na indywidualną produkcję ramion lampy pod konkretne miejsce montażu?

Odpowiedź: Tak

Treść pytania nr 22:

Dotyczy załącznika nr 3

W jakiej technologii jest wykonany strop w pomieszczeniu w którym planowany jest montaż lampy?

Odpowiedź: Strop żelbetowy

Treść pytania nr 23:

Dotyczy załącznika nr 3

Jaka jest wysokość sufitu właściwego oraz podwieszanego jeżeli taki występuje?

Odpowiedź: Wysokość sufitu właściwego 3,22 m

Treść pytania nr 24:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy w miejscu montażu lampy jest obecnie zamontowana inna lampa?

Odpowiedź: Tak

Treść pytania nr 25:

Dotyczy załącznika nr 3

Czy w miejscu montażu lampy są przewody zasilające?

Odpowiedź: Tak

Treść pytania nr 26:

Dotyczy załącznika nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poniższych parametrach?

Lampa zabiegowa z podstawą jezdną z czaszą lampy na wysięgniku

Średnica kopuły lampy – 19,5 cm

Źródło światła – 9 diod LED

Trwałość diod LED - >60 000 h

Jednolite białe światło

Temperatura barwowa – 4000 K, 4500K

Współczynnik odwzorowania barw Ra – 95

Maksymalne natężenie światła lampy z odległości 1m – 50 000 Lux

Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 20% do 100%

Włączenie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą panelu sterowania umiejscowionego na czaszy lampy.

Lampa wyposażona we wskaźnik trzy diodowy ustawionego poziomu natężenia światła

Średnica pola d10 lampy – 260 mm

Kopuła lampy wyposażona w uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych.

Kopuła lampy o zwartej okrągłej konstrukcji bez dodatkowych uchwytów, łatwa do utrzymania czystości.

Masa lampy – 20 kg

Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie 95 cm

Kopuła lampy wyposażona w 1 przegub umożliwiający pochylanie kopuły. Obrót w przegubie zakresie 230°

Czy Zamawiający zgodzi się na termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.