#### Załącznik nr 2 do SWZ

#### Zestawienie wymaganych parametrów

| LP. | Parametr | Opis | Spełnienie warunku, podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideobronchoskop (1 szt.) |  |  |  |
| 1 | Stan nowy rok produkcji 2025 | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie – HDTV | TAK |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego 2,2 mm | TAK |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika 4,9 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki 4,9 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Kąt obserwacji min. 120 stopni | TAK |  |
| 8 | Kąty zginania końcówki góra 210, dół 130 stopni | TAK |  |
| 9 | Rotacja sondy lewo/prawo – 120 stopni | TAK |  |
| 10 | Programowalne przyciski endoskopowe -4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący | TAK |  |
| 11 | Długość robocza 600 mm | TAK |  |
| 12 | Funkcja identyfikacji endoskopu | TAK |  |
| 13 | Konektor jednogniazdowy | TAK |  |
| 14 | Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających | TAK |  |
| 15 | Kompatybilność z posiadanym przez Szpital procesorem Evis Exera III | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji i rękojmi Wykonawcy na sprzęt | Minimum 24 m-ce |  |