Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/ Rodzaj i ilość wykonywanych badań

1. Oczekiwane parametry systemu do badań serologicznych:

Lp.	PARAMETR	POTWIERDZENIE
1	Stacja robocza składająca się z zintegrowanego modułu z wirówką i inkubatorem.
2	Szerokość stacji nie więcej niż 57,5 cm
3	Głębokość stacji nie więcej niż 32,5 cm
4	Waga nie więcej niż 10,9 kg
5	Stacja dedykowana do gotowych do użycia kaset wykorzystujących technologię aglutynacji kolumnowej.
6	Stacja wyposażona w inkubator składający się z metalowego bloku z 2 modułami, każdy z 10 miejscami na kasety.
7	Stacja wyposażona w dwa timery, pozwalające na inkubację 2 serii testowych na raz, działającymi niezależnie od siebie.
8	Stacja z panelem sterowania wyświetlającym czas i umożliwiającym sterowanie przyrządem.
9	Stacja wyposażona w sygnał alarmowy informujący o zakończeniu czasu inkubacji.
10	Możliwość zmiany czasu inkubacji.
11	Możliwość otwarcia pokrywy inkubatora bez przerywania inkubacji.
12	Zielone światło na termometrze wskazujące na prawidłową temperaturę.
13	Temp inkubacji 37+/-2
14	Stacja umożliwiająca wirowanie dwufazowe.
15	Stacja wyposażona w wirówkę 10 miejscową.
16	Dedykowana pipeta elektroniczna do pipetowania próbek i odczynników.
17	Pipeta zawierająca 5 zarejestrowanych programów w tym jeden dedykowany do przygotowania zawiesiny krwinek w zakresie 3-5%.
18	Pipeta wyposażona w ładowarkę z kablem USB.
19	Pipeta wyposażona w wyświetlacz z podaną wartością dozowania.

2. Oczekiwane parametry dla odczynników:

Lp.	PARAMETR	POTWIERDZENIE
1	Karty i odczynniki do oznaczania i weryfikacji grup krwi u dorosłych i noworodków (oznaczenie antygenów układu AB0 i antygen D z układu Rh (anty-DVI+ i anty-DVI- oraz izoaglutynin).
2	Odczynniki do przeglądowego badania przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
3	Karty i odczynniki muszą posiadać znak CE, IVD oraz świadectwo jakości wydane przez producenta.
4	Technologia oparta na mikrokartach gotowych do użycia.
5	Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wypełnionych szklanym podłożem separującym.

3. Oczekiwane Parametry jakościowe:
Lp.	PARAMETR	PUNKTACJA	POTWIERDZENIE
1	Wszystkie mikrokasety przechowywane w temperaturze pokojowej (18-25 stopni Celsjusza).	Tak -10 pkt / Nie – 0 pkt
2	Obecność etykiety ze znacznikiem temperatury zintegrowanej z opakowaniami kart, gwarantującej monitoring warunków transportu i przechowywania kart (z wyłączeniem kart nie zawierających składników wrażliwych na działanie wysokiej temperatury)	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
3	Czas wirowania wypełnionych materiałem badanym kart do 5 minut umożliwiający maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wynik zarówno w próbach rutynowych, jak i citowych.	≤5 minut – 10 pkt / Powyżej 5 minut – 0 pkt

4. Oczekiwane parametry lodówki farmaceutycznej:

Lp.	PARAMETR	POTWIERDZENIE
1	Temperatura regulowana w zakresie od +2°C do +15°C
2	dynamiczny układ chłodzenia
3	automatyczne odszranianie
4	przeszklone drzwi z podwójnego niskoemisyjnego hartowanego szkła
5	otwór walidacyjny o średnicy 12mm, umożliwiający połączenie sondy z zewnętrznym systemem monitoringu
6	obudowa i wnętrze ze stali plastyfikowanej w kolorze białym, nie koroduje
7	doskonała stabilność temperatury (izolacja z poliuretanu)
8	alarmy dźwiękowe i optyczne wysokiej i niskiej temperatury, otwarcia drzwi, awarii sondy,
9	precyzyjny pomiar i kontrola temperatury z dokładnością do 0,1°C,
10	wewnętrzne poziome oświetlenie LED
11	4 koła + 2 regulowane nogi, umożliwiające łatwe przemieszczanie i poziomowanie sprzętu
12	zamek na klucz, zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
13	wymiary: szerokość 600mm, głębokość 700 (+50)mm, wysokość 1510mm
14	ilość półek 5, pojemność 324l
15	moc 200W
16	poziom szumu <50dB
17	napięcie 230V-50Hz
18	- waga 91kg

5. Ilość wykonywanych badań:

Rodzaj badania	Opis badania	Ilość badań / na 24 miesiące	Oferowany odczynnik
Badanie grupy krwi	antygen D z ukł. Rh	3930
	antygeny z ukł. ABO
	izoaglutyniny A1 i B
	screening przeciwciał
Przeciwciała odpornościowe	kontrola grupy krwi	116
	screening przeciwciał
Badanie próby zgodności	kontrola grupy krwi biorcy (antygeny z ukł. ABO i antygen D z ukł. Rh VI+ i VI-)	800
	screening przeciwciał
	kontrola grupy krwi dawcy	2000
Badanie grupy krwi noworodków	Antygeny z ukł. ABO i antygen D z ukł. Rh	400
	BTA
Materiały eksploatacyjne: końcówki do pipet		zgodnie z ilością badań
Dzierżawa		24